Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	.

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | Послуги з технічного обслуговування гама-терапевтичного апарата Агат ВУ, серійний номер № 4, за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» UA-2025-05-20-012264-a |
| --- | --- | --- |

| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | № | Найменування | К-ть послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | Послуги з технічного обслуговування гама-терапевтичного апарата Агат ВУ, серійний номер №4 згідно регламенту виробника, що включає: | 3 |
|  |  | 1.1 | Зовнішній огляд апарату: - контрольно-профілактичний огляд; - комплектність апарату; усунення виявлених недоліків. |  |
|  |  | 1.2 | Перевірка системи безпеки та блокування: - перевірка блокування захисних дверей; - контроль автоматичного аварійного повернення джерела та приведення його роботи до вимог виробника; - контроль переговорного пристрою та приведення його роботи до вимог виробника; - контроль блокування апарату та приведення його роботи до вимог виробника |  |
|  |  | 1.3 | Регламентні сервісні процедури із забезпеченням працездатності системи керування та безпеки: - перевірка системи та програмного забезпечення; - перевірка кінцевих вимикачів, ланцюгів та мереж; - перевірка аварійних кнопок апарату - перевірка вентиляційної системи апарату |  |
|  |  | 1.4 | Регламентні сервісні процедури із забезпечення працездатності ампулопроводу та лікувального наконечника: - демонтаж та перевірка ампулопроводу згідно з ТО та УЕ М.1.197.012-01 ТО - перевірка на забруднення ампулопроводу; перевірка лікувальних наконечників, їх прохідність на забрудненість. |  |
|  |  | 1.5 | Регламентні сервісні процедури із забезпеченням працездатності приводів каналів та перезарядного контейнеру: - перевірка електропроводів та схеми керування - перевірка тросоукладчиків та тросів перевірка оптодатчиків та лічильників позицій каналів |  |
|  |  | 1.6 | Регламентні сервісні процедури із забезпеченням працездатності електронних схем та комутації: - перевірка стабілізаторів, блоків керування каналами, контролера перевірка лінійки комутаційних реле |  |
|  |  | Якісні вимоги до послуг: - Сервісне технічне обслуговування, згідно регламенту виробника. - Учасник повинен мати можливість надати послуги безпосередньо на місці експлуатації медичного обладнання Замовника за адресами: м. Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43. - Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. - Строк надання послуг: до 31.12.2025. - Гарантія на виконані роботи повинна складати 6 місяців. Вимоги до учасника: - Учасник повинен надати копію Ліцензії (зі змінами) Державного Інспекції Ядерного Регулювання України на право провадження діяльності с закритими джерелами іонізуючого випромінювання до медичного обладнання (гамма-терапевтичний апарат Агат-ВУ), видана безпосередньо Учаснику, яка буде чинною протягом дії договору (тобто до повного виконання усіх умов договору Сторонами), а також із зазначенням в ній дозволу таких видів робіт з ДІВ: технічне обслуговування; ремонт; монтаж; демонтаж; налагоджування; пусконалагоджувальні роботи; введення та виведення з експлуатації. - Ремонтні роботи і технічне обслуговування за предметом закупівлі, повинні здійснюватися кваліфікованим спеціалістом (або спеціалістами), який має відповідні знання та навички. На підтвердження Учасник повинен надати копію(ї) сертифікату сервісного інженера(-ів), виданого виробником обладнання. - Під час надання послуги Виконавець використовує власний інструмент, оснастку, пристосування, матеріали та засоби індивідуального захисту. - За результатами надання послуги робиться запис в контрольно-технічний журнал на гама-терапевтичний апарат Агат ВУ. - Учасник повинен забезпечити дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм. |  |  |

| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість пропозиції за піврічче дорівнює комерційний пропозиції від ПНВП «Кобальт-Сервіс» -216 000,00 грн. (двісті шістнадцять тисяч гривень, 00 копійок.), без ПДВ Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з технічного обслуговування гама-терапевтичного апарата Агат ВУ за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» - відповідають розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік ДНП «Національний інститут раку». |
| --- | --- | --- |

Виконуючого обов’язки начальника сектора обслуговування

та ремонту медичного обладнання                        ____________        Едуард ЧЕХОВСЬКИЙ

підпис