Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

| Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | ДК 0201:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги з технічного обслуговування: парового стерилізатора STERIVAP SL 6612-2 с/н 5230606; парового стерилізатора STERIVAP SL 6612-2 с/н 5230607; парового стерилізатора STERIVAP SL 6612-2 с/н 5220167; мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15-2 EL с/н 2306128; мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15-2 EL с/н 2306129; пакувальної машини BELIMED BELSEAL 80 (HAWO 850) с/н 447579) UA-2025-05-20-008299-a |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Перелік робіт що входять до послуги: № п/п; Найменування послуг та обладнання; Од. виміру; К-сть. 1; Обслуговування парового автоклаву «Sterivap», модель SL , с/н 5230606; с/н 5230607; с/н 5220167 (квартальне/піврічне/річне):. 1.1.; Технічне обслуговування парового стерилізатора (Автоклава) STERIVAP SL 6612-2 (квартальне); послуга; 3. 1.2.; Технічне обслуговування парового стерилізатора (Автоклава) STERIVAP SL 6612-2 (піврічне); послуга; 3. 1.3.; Технічне обслуговування парового стерилізатора (Автоклава) STERIVAP SL 6612-2 (річне); послуга; 3. 1.4.; Заміна прокладки для двері автоклава STERIVAP 66; послуга; 18. 1.5.; Заміна повітряного гепафільтру AVF 021 до STERIVAP 66; послуга; 3. 1.6.; Заміна конденсатовідводчика G1/2'' ВРТ 13 A-Е; Послуга; 3. 1.7.; Змашування прокладок дверей мастилом Барієрта; Послуга; 6. 2; Обслуговування мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15 EL с/н 2306129; с/н 2306128, (квартальне/піврічне/річне):. 2.1.; Технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15-2 (квартальне); Послуга; 2. 2.2.; Технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15-2 (піврічне); Послуга; 2. 2.2.; Технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15-2 (річне); Послуга; 2. 3; Обслуговування пакувальної машини BELIMED BELSEAL 80 (HAWO 850), с/н 447579, (річне):; Послуга; 1. 3.1.; Технічне обслуговування пакувальної машини Belimed (річне); Послуга; 1. 3.2.; Заміна ремкомплекту для пакувальної машини; Послуга; 1. №; Технічне обслуговування парового стерилізатора (Автоклава) STERIVAP SL 6612-2 включає:; Періодичність. 1; Змащування прокладок двері зі сторони завантажування автоклаву; щоквартально. 2; Змащування прокладок двері зі сторони розвантажування автоклаву; щоквартально. 3; Змащування механізму відкриття двері зі сторони завантажування автоклаву; раз на рік. 4; Змащування механізму відкриття двері зі сторони розвантажування автоклаву; раз на рік. 5; Перевірка роботи вакуум насосу; щоквартально. 6; Регулювання параметрів вакуум насосу; раз на рік. 7; Перевірка та чистка основного бачку; щоквартально. 8; Перевірка відпрацьовування датчику закриття дверей завантажування; щоквартально. 9; Перевірка відпрацьовування датчику закриття дверей розвантажування; щоквартально. 10; Перевірка рівнеміра верхнього рівня води; раз на рік. 11; Перевірка насосу підкачки води; раз на рік. 12; Перевірка та чистка камери з середини; щоквартально. 13; Перевірка та чистка фільтра з середини камери; щоквартально. 14; Перевірка та зміна повітряного фільтру; раз на рік. 15; Перевірка фільтрів зливу парогенератора; раз на рік. 16; Перевірка чистка фільтру F1; щоквартально. 17; Перевірка датчику тиску РЕ1.1; раз на рік. 18; Перевірка датчику тиску РЕ1.2; раз на рік. 19; Перевірка датчику тиску РЕ2; раз на рік. 20; Перевірка датчику тиску РЕ3; раз на рік. 21; Перевірка датчику температури Рт1; раз на рік. 22; Перевірка датчику температури Рт2; раз на рік. 23; Перевірка плати Master; раз на рік. 24; Перевірка плати Slave; раз на рік. 25; Перевірка панелі індикації; щоквартально. 26; Перевірка датчику тиску В17; раз на рік. 27; Перевірка вентилятору; раз на рік. 28; Перевірка принтеру; щоквартально. 29; Перевірка під’єднання напруги 380 В; щоквартально. 30; Перевірка заземлення; щоквартально. 31; Перевірка датчику рівня води парогенератору; раз на рік. 32; Перевірка запобіжного клапану парогенератору; щоквартально. 33; Перевірка запобіжного клапану камери; щоквартально. 34; Перевірка теплового запобіжника; щоквартально. 35; Злив шламу парогенератору; щоквартально. 36; Перевірка параметрів програми VT; щоквартально. 37; Перевірка параметрів програми Р2; щоквартально. 38; Перевірка параметрів програми Р3; щоквартально. №; Технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15 EL включає:; Періодичність. 1; Змащування механізму двері; раз на рік/півроку. 2; Перевірка відпрацьовування дверного замку; щоквартально. 3; Чистка распилюючих сопел паро конденсатору; щоквартально. 4; Перевірка оберту коромисел; щоквартально. 5; Перевірка та чистка вхідних фільтрів; раз на рік/півроку. 6; Перевірка тенів нагріву повітря; раз на рік/півроку. 7; Перевірка панелі індикації; раз на рік/півроку. 8; Перевірка дозуючих насосів; щоквартально. 9; Перевірка шлангів дозуючих насосів; щоквартально. 10; Перевірка повітряного фільтра; раз на рік/півроку. 11; Перевірка зливного насоса; раз на рік/півроку. 12; Перевірка зливних шлангів; раз на рік/півроку. 13; Перевірка вентилятору; раз на рік/півроку. 14; Перевірка принтеру; раз на рік/півроку. 15; Перевірка під’єднання напруги; раз на рік/півроку. 16; Перевірка заземлення; раз на рік/півроку. 17; Перевірка теплового запобіжника; раз на рік/півроку. 18; Перевірка параметрів програм; щоквартально. №; Технічне обслуговування пакувальної машини BELIMED BELSEAL 80 (HAWO 850) включає:; Періодичність. 1; Чистка всередині корпусу; раз на рік. 2; Чистка головки принтера; раз на рік. 3; Перевірка вимикача старту печаті; раз на рік. 4; Перевірка резервної батареї; раз на рік. 5; Перевірка температурного вимикача; раз на рік. 6; Перевірка і змащування протяжних механізмів; раз на рік. 7; Перевірка та чистка ролика приводу; раз на рік. 8; Перевірка та чистка ременя приводу; раз на рік. 9; Перевірка панелі індикації; раз на рік. 10; Перевірка вентилятору; раз на рік. 11; Перевірка принтеру; раз на рік. 12; Перевірка під’єднання напруги; раз на рік. 13; Перевірка заземлення; раз на рік. 14; Тестування шва; раз на рік. 15; Перевірка запрограмованих параметрів; раз на рік. 1; Чистка всередині корпусу; раз на рік. 2; Чистка головки принтера; раз на рік. 3; Перевірка вимикача старту печаті; раз на рік. Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям. 1. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування. Надати гарантійний лист в довільній формі. 2. Запасні частини, що встановлюються повинні бути оригінальними та відповідати нормам згідно інструкції заводу виробника. Надати гарантійний лист в довільній формі. 3. Всі замінені запчастини належать замовнику і повертаються йому в момент підписання акту виконаних робіт. Надати гарантійний лист в довільній формі. 4. Гарантія на виконані роботи повинна складати 3 місяці. Надати гарантійний лист у довільній формі. 5. Наявність дозволу на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковування підвищеної небезпеки. Надати скан-копію дозволу. 6. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання на технічне обслуговування парових стерилізаторів Sterivap, виданих виробником відповідного обладнання. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції від дочірнього підприємства «БМТ УА» - на суму 496518,72 грн. (Чотириста дев’яносто шість тисяч п’ятсот вісімнадцять гривень 72 коп.) В тому числі ПДВ 20% у сумі 82753,12грн. (Вісімдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят три гривні 12 коп.). Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з обслуговування: 1)парового стерилізатора STERIVAP SL 6612-2 с/н 5230606; 2)парового стерилізатора STERIVAP SL 6612-2 с/н 5230607; 3)парового стерилізатора STERIVAP SL 6612-2 с/н 5220167; 4)мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15-2 EL с/н 2306128; 5)мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15-2 EL с/н 2306129; 6)пакувальної машини BELIMED BELSEAL 80 (HAWO 850) с/н 447579, згідно коду класифікатора ДК 0201:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» - відповідають розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік ДНП «Національний інститут раку». |

Виконуючого обов’язки начальника сектора обслуговування

та ремонту медичного обладнання 	 ____________ 	Едуард ЧЕХОВСЬКИЙ

підпис