Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	.

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | ДК 0201:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги з регламентного сервісного обслуговування наступного обладнання аналізатор VITEK 2 Compact та аналізатора крові на стерильність BacTALERT) UA-2025-06-18-009895-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. № п/п; Найменування; Од.вим.; Кіл.. 1; Технічне обслуговування аналізатора VITEK 2 Compact; послуга; 1. 2; Технічне обслуговування аналізатора крові на стерильність BacTALERT; послуга; 1. Технічні вимоги: Щодо технічного обслуговування аналізатора VITEK 2 Compact: 1. Загальна діагностика та аналіз можливих збоїв. 2. Перевірка версії програмного забезпечення застосунку, firmware BCB, SPN 3. Перевірка, обслуговування інкубатора, контроль роботи вентиляторів системи нагріву, блоку живлення. 4. Інспекція, обслуговування системи запаювання карток 5. Інспекція, чищення компьютера та периферійних пристроїв 6. Чищення, деконтамінація приладу 7. Контроль та обслуговування денситометра. 8. Інспекція трубок, ущільнювачів вакуумної станції, кришки інкубатора 9. Інспекція шківів та шестерень 10. Перевірка та обслуговування головки зчитувача, інспекція приводного ременя, привідних роликів. 11. Інспекція антистатичної вигружаючої щітки. Регулювання позиціювання. 12. Інспеція направляючої планки зчитувача фотометра 13. Перевірка стану мікросхем енергозалежної памяті 14. Інспекція, чистка, юстування сенсорів позиціювання механізмів каруселі, завантажувача, датчиків дверей, контейнера відходів, датчика наявності касети. 15. Перевірка функціонування ДБЖ. 16. Чистка, юстування оптичного блоку, калібрування оптичної системи 17. Проведення тесту мінімального граничного пропускання блоків TX1, TX3 18. Проведення тесту HCB (Head controller board) 19. Проведення калібрування вакууму станції заповнення карток 20. Проведення калібрування струму нагріву блоку запаювання карток 21. Тестування, калібрування температури блоку інкубатора 22. Тестування системи повідомлень про помилки 23. Запис повного образу системи 24. Комплексна перевірка функціонування механізмів з використання технічних карток, фінальне регулювання та юстування системи. Щодо технічного обслуговування аналізатора крові на стерильність BacTALERT: - Проведення резервного копіювання даних - Тестування функціонування сканера штрих-кодів - Діагностика температурного режиму інкубаторів, калібрування температури - Діагностика фотометричних лунок, калібрування фотометричних лунок - Перевірка напруг живлення. Регулювання - Перевірка функціонування давача дверей - Проведення тестування блоку безперервного живлення - Перевірка функціонування вентиляторів охолодження/нагріву - Обслуговування механічної частини - Інспекція гнучких кабелів, діагностика стану Якісні вимоги до послуг: - Гарантійний термін на проведені роботи 12 місяців (надати гарантійний лист в довільній формі). - Роботи проводяться на території замовника. - Віддалена підтримка сервісним інженером у робочий час (за умови підключення до віддаленого доступу). Вимоги до участника: Надати копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників (копії сертифікату(-ів) інженера(-ів) про навчання, уповноважений компанією — виробником). |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції ТОВ «УКРБІО» - 45 162,00 грн. (сорок п’ять тисяч сто шістдесят дві гривні 00 копійок) у т.ч. ПДВ - 7 527,00грн. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. |