Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | ДК 0201:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги з планового технічного обслуговування Прискорювача лінійного «Halcyon» (S/N 1559), виробництва «Varian Medical System», в кількості 3 штуки). Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-16-007342-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. №; Найменування; К-ть послуг. 1.; Послуги з планового технічного обслуговування Прискорювача лінійного “Halcyon” (S/N 1559), виробництва Varian Medical System (США), що передбачає:. 1.1.; Процедура піврічного технічного обслуговування прискорювача лінійного «Halcyon», що включає:. 1.1.1.; Опрацювання оновлень по технічній документації, збір та аналіз інформації про безперебійність роботи обладнання. Перевірка системи віддаленого доступу. Розбирання компонентів корпусу лінійного прискорювача; 1. 1.1.2.; Проведення процедури ХІ Diagnostics виявлення відхилень в працездатності систем, перевірка даних автоматичної системи фіксації подій "Event Log" та функціонування блока Генератора; 1. 1.1.3.; Тестування працездатності мережевих систем обробки зображення KV / MV та виконання експорту IX даних; 1. 1.1.4.; Збір та аналіз даних з системи автоматичної діагностики функціонування систем обладнання "MPC"; 1. 1.1.5.; Інспекція цілісності компонентів та очищення блока Консолі, Стенда, Гентрі; 1. 1.1.6.; Інспекція стану, очистка та змащення механічних вузлів блока Коліматора. Процедури діагностики й перевірки функціонування вузлів блока MLC; 1. 1.1.7.; Інспекція стану, перевірка цілісності компонентів блока MLC. Діагностика параметрів функціонування пелюсток та ініціалізація блока MLC; 1. 1.1.8.; Інспекція стану та очистка компонентів блока Кушетки й системи IGRT; 1. 1.1.9.; Перевірка функціонування вбудованого блока UPS та опрацювання даних по відтермінованим задачам; 1. 1.1.10.; Інспекція стану та перевірка мастильного матеріалу підшипника системи обертання блоків Коліматора й Гентрі; 1. 1.1.11.; Інспекція стану та перевірка мастильного матеріалу рейкових підшипників CCH та системи повздовжнього руху блока Кушетки; 1. 1.1.12.; Очищення робочих поверхонь лінійного прискорювача та резервне копіювання робочих параметрів й системних даних; 1. 1.1.13.; Перевірка та налаштування конфігурації системи AFC; 1. 1.1.14.; Інспекція стану, очищення та перевірка працездатності ручних пультів керування, систем Emergency stop та контуру повітряного охолодження блока Гентрі; 1. 1.1.15.; Збирання й очищення компонентів корпусу лінійного прискорювача, проведення процедури ініціалізації осей, налагоджування працездатності систем та усунення виявлених недоліків; 1. 1.1.16.; Перевірка систем комп'ютерного контролю виконання процесів, проведення імітації терапевтичної процедури на апараті.; 1. 1.2.; Процедура річного технічного обслуговування прискорювача лінійного «Halcyon», що включає:. 1.2.1.; Опрацювання оновлень по технічній документації, збір та аналіз інформації про безперебійність роботи обладнання. Перевірка системи віддаленого доступу. Розбирання компонентів корпусу лінійного прискорювача; 1. 1.2.2.; Проведення процедури ХІ Diagnostics виявлення відхилень в працездатності систем, перевірка даних автоматичної системи фіксації подій "Event Log" та функціонування блока Генератора; 1. 1.3.3.; Тестування працездатності мережевих систем обробки зображення KV / MV та виконання експорту IX даних; 1. 1.2.4.; Збір та аналіз даних з системи автоматичної діагностики функціонування систем обладнання "MPC"; 1. 1.2.5.; Інспекція стану, перевірка цілісності компонентів блока MLC. Діагностика параметрів функціонування пелюсток та ініціалізація блока MLC; 1. 1.2.6.; Інспекція цілісності компонентів та очищення панелі обробки зображення MV, імпульсного модуля HV. Перевірки стану кріплень блока обмежувача пучка та станини апарата; 1. 1.2.7.; Вимірювання та перевірка відповідності робочих параметрів SMC сигналу, блока живлення Стенду та вакуумної помпи; 1. 1.2.8.; Інспекція стану та перевірка функціонування SSMM вентиляторів та системи попередження зіткнення; 1. 1.2.9.; Інспекція стану, очищення й перевірка цілісності компонентів підйомного механізму блока Кушетки; 1. 1.2.10.; Спустошення гідравлічного резервуару внутрішньої системи охолодження; 1. 1.2.11.; Обслуговування контуру системи охолодження з заміною витратних компонентів блока фільтрації та перезаправлення теплоносія; 1. 1.2.12.; Інспекція стану компонентів гідравлічного контуру апарату, перевірка функціонування датчиків потоку та очистка сітчастого фільтра; 1. 1.2.13.; Інспекція стану й обслуговування робочих станцій та Створення резервної копії параметрів програмного забезпечення; 1. 1.2.14.; Інспекція стану компонентів блока Іонної камери з перевіркою осцилограм сигналів блока BGM. Проведення процедури відновлення Магнетрона.; 1. 1.2.15.; Інспекція стану комунікаційних кабелів плат управління генератора блока Гентрі; 1. 1.2.16.; Перевірка та налаштування конфігурації системи AFC; 1. 1.2.17.; Інспекція стану, очищення та перевірка працездатності ручних пультів керування, систем Emergency stop та контуру повітряного охолодження блока Гентрі; 1. 1.2.18.; Збирання й очищення компонентів корпусу лінійного прискорювача, проведення процедури ініціалізації осей, налагоджування працездатності систем та усунення виявлених недоліків; 1. 1.2.19.; Перевірка систем комп'ютерного контролю виконання процесів, проведення імітації терапевтичної процедури на апараті.; 1. 1.3.; Послуга технічної підтримки засобами віддаленого доступу, системи SmartConnect та забезпечення планових візитів сервісного інженера, що включає:. 1.3.1.; Послуга з технічної підтримки співробітників Замовника, усунення недоліків в роботі Обладнання засобами віддаленого доступу й функціями системи SmartConnect та забезпечення візитів сервісного інженера для виконання процедур з планового технічного обслуговування Обладнання протягом календарного року.; 1. Вимоги до Учасника 1. Учасник повинен надати копію Ліцензії (зі змінами) Державного Інспекції Ядерного Регулювання України на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання до медичного обладнання (прискорювач лінійний типу «Halcyon»), видана безпосередньо Учаснику, та яка має бути чинною на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій, а також із зазначенням в ній дозволу таких видів робіт з ДІВ: технічне обслуговування; ремонт; монтаж; демонтаж; налагоджування; пусконалагоджувальні роботи; введення та виведення з експлуатації; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання. 2. Ремонтні роботи і технічне обслуговування за предметом закупівлі, повинні здійснюватися кваліфікованим спеціалістом (або спеціалістами), який має відповідні знання та навички. На підтвердження Учасник повинен надати копію(-ї) сертифікату сервісного інженера(-ів), виданого виробником обладнання Varian Medical Systems. 3. Учасник повинен надати Лист від виробника обладнання / офіційного представника виробника обладнання, що Учасник є авторизованим сервісним партнером та уповноважений надавати послуги з ремонту і технічного обслуговування лінійних прискорювачів на території України, в тому числі має оснащений сервісний центр з обслуговування медичного обладнання (продукції) під торговою маркою Varian та штат кваліфікованих, сертифікованих інженерів, які мають доступ до найновішої актуальної технічної документації із застосуванням спеціалізованого програмного інструменту «HASP-KEY». Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент". - Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям: Кваліфікаційний критерій; Документальне підтвердження. 1. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 1.1. Для підтвердження даної інформації, Учасники у складі своєї Пропозиції мають надати довідку у довільній формі, яка містить інформацію про наявність працівника(-ів) відповідної кваліфікації, який має необхідні знання, досвід роботи та кваліфікацію для виконання умов договору за предметом закупівлі.. 2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 2.1.На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник процедури закупівлі має надати довідку довільної форми із зазначенням предмету договору, номер та дату укладення договору, строк виконання договору. Для підтвердження інформації, наведеної у довідці, Учасник має надати копію аналогічного договору (договорів) та копію документу(ів), що підтверджують його виконання.. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції від ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»: - 480 000,00 грн. (чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) у т.ч. ПДВ 20%: 80 000,00 грн (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з технічного обслуговування прискорювача лінійного «Halcyon», виробництва компанії Varian medical systems (США) за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» - відповідають розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік ДНП «Національний інститут раку». |