Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

| Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | Послуга з сервісного технічного обслуговування «Національний інститут раку» виникла потреба в послугах з позапланового ремонту та технічного обслуговування магнітно-резонансного томографа Intera 1.5T S/N 30283 виробництва фірми Philips Medical Systems за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. 1. Заправка МРТ INTERA 1.5T зрідженим гелієм (250 л.) із процедурою зняття та підняття магнітного поля (2 послуги) має включати наступні роботи: - зняття магнітного поля магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T; - заправка магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T зрідженим гелієм в кількості 250 літрів; - підняття магнітного поля магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T; - верифікація працездатності магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T в усіх режимах роботи. 2. Ремонт кріогенної системи магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T має включати наступні роботи: - заміна адсорбера кріогенної системи магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T (1 шт.); - заправка газоподібним гелієм внутрішнього контуру кріогенної системи МРТ до досягнення значення робочого тиску системи; - заміна роз’єму вхідного живлення кріокомпресора МРТ INTERA 1.5T (1 шт.). 3. Ремонт комплектного чілеру BlueBox системи охолодження магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T має включати наступні роботи: - заміна основної помпи чілера BlueBox магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T (1 шт.); - проведення пусконалагоджувальних робіт системи охолодження магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T. 4. Ремонт приймальної черевної котушки SYNERGY BODY COIL магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T має включати наступні роботи: - відновлення працездатності приймальної черевної котушки SYNERGY BODY COIL магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T; - верифікація якості знимків на оригінальних фантомах PHILIPS із використанням приймальної черевної котушки SYNERGY BODY COIL. 5. . Піврічне технічне обслуговування магнітно-резонансного томографа INTERA 1.5T (4 послуги), має бути проведене в повному обсязі згідно вимогам виробника обладнання та має включати наступні роботи:. - перевірка історії помилок в процесі експлуатації магнітно-резонансного томографа; - перевірка якості зображення усіх робочих режимів магнітно-резонансного томографа із використанням оригінальних фантомів; - перевірка працездатності систем безпеки магнітно-резонансного томографа; - перевірка працездатності та чистка фільтрів блоку вентиляції пацієнта; - перевірка якості заземлення та цілісності контактів магнітно-резонансного томографа; - перевірка працездатності та чистка основних модулів магнітно-резонансного томографа в технічному приміщенні; - перевірка параметрів системи охолодження магнітно-резонансного томографа; - перевірка параметрів кліматичної системи процедурного та технічного приміщення магнітно-резонансного томографа; - перевірка працездатності та технічне обслуговування столу пацієнта магнітно-резонансного томографа.. Якісні вимоги до послуг: 1. Учасник повинен надати копії ліцензій з дозволом на проведення ремонту та технічного обслуговування зазначеного обладнання у разі, якщо це передбачено чинним Законодавством України (надати завірені підписом Учасника копії відповідних ліцензій з дозволом на проведення ремонту та технічного обслуговування зазначеного обладнання). 2. Ремонтні роботи і технічне обслуговування за предметом закупівлі, повинні здійснюватися кваліфікованими спеціалістами, який мають відповідні знання та навички роботи на відповідному обладнанні. На підтвердження Учасник повинен надати завірені підписом Учасника копії відповідних сертифікатів сервісних інженерів, виданих виробником обладнання. 3. Учасник повинен надати копії документів, що підтверджують досвід виконання Учасником аналогічних договорів (надати завірені підписом Учасника копії аналогічних договорів та актів щодо їх виконання). 4. Виконавець повинен забезпечити: -місце надання послуг – територія Замовника; -строк надання послуг: до 31.12.2025; -дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм. 5. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення ремонту обладнання та всі інші витрати, пов’язані із виконанням послуг ( транспортування, митне оформлення, тощо) 6. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні технічного обслуговування, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (надати гарантійний лист від Учасника) 7. Гарантійний термін на встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж 6 місяців з дати надання послуг (надати гарантійний лист від Учасника ) 8. Відповідальність за всі дії субпідрядника (-ів), якщо такі залучаються Виконавцем під час надання Послуг, у тому числі майнову відповідальність за шкоду, завдану субпідрядником (-ами), несе виключно Виконавець, у повному обсязі. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційній пропозиції від ТОВ «ПІ ЕЙЧ - СЕРВІС» - 1 716 000,00 грн. (Один мільйон сімсот шістнадцять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з позапланового ремонту та технічного обслуговування магнітно-резонансного томографа Intera 1.5T S/N 30283 виробництва фірми Philips Medical Systems за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» |

Виконуючого обов’язки начальника сектора обслуговування

та ремонту медичного обладнання  	____________ Едуард ЧЕХОВСЬКИЙ

підпис